УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме № 1-АУКЦ/14 на право заключить договор на поставку стационарной ультразвуковой системы экспертного класса

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Стационарная полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса | Наличие |
| 2. | Основные характеристики: |  |
| 2.1 | Цифровой формирователь луча | Не менее 12 Бит |
| 2.2 | Физических каналов передачи | Не менее 192 |
| 2.3 | Цифровых процессинговых каналов приема-передачи | Не менее 73728 |
| 2.4 | Динамический диапазон | Не менее 216 Дб |
| 2.5 | Широкополосное и мультичастотное сканирование | Наличие |
| 2.6 | Параллельная обработка эхо-сигналов | Наличие |
| 2.7 | Четырехканальная обработка эхо-сигналов | Наличие |
| 2.8 | Фокусов при передаче сигнала | Не менее 8 |
| 2.9 | Глубина сканирования | Не менее 30 см |
| 2.10 | Увеличение изображения в реальном масштабе времени | Не менее, чем в 6 раз |
| 2.11 | Увеличение "замороженного" изображения | Не менее, чем в 16 раз |
| 2.12 | Монитор TFT высокого разрешения с диагональю | Не менее 19 дюймов |
| 2.13 | Разрешение монитора | Не менее 1280х1024 |
| 2.14 | Угол обзора монитора | Не менее 170 град. |
| 2.15 | Время отклика матрицы монитора | Не более 20 мс |
| 2.16 | Уровень яркости монитора | Не менее 280 кд/м2 |
| 2.17 | Конрастность монитора | Не менее 800:1 |
| 2.18 | Регулировка монитора по высоте | Не менее 40 см |
| 2.19 | Регулировка угла наклона монитора вперед | Не менее 10 град |
| 2.20 | Регулировка угла наклона монитора назад | Не менее 40 град |
| 2.21 | Регулировка поворота монитора | Не менее 120 град |
| 2.22 | Регулируемая панель управления по высоте, повороту, перемещению в горизонтальной плоскости | Наличие |
| 2.23 | Регулировка панели управления по высоте | Не менее 40 см |
| 2.24 | Регулировка поворота панели управления | Не менее 80 град |
| 2.25 | Перемещение панели управления в горизонтальной плоскости | Не менее 12 см |
| 2.26 | Жидкокристаллический командный экран с диагональю | Не менее 10,4 дюйма |
| 3. | Габариты аппарата: |  |
| 3.1 | Высота | Не более 1790 мм |
| 3.2 | Ширина | Не более 584 мм |
| 3.3 | Глубина | Не более 1010 мм |
| 3.4 | Вес | Не более 170 кг |
| 4. | Режимы сканирования: |  |
| 4.1. | B-режим | Наличие |
| 4.1.1 | Карты псевдоокрашивания | Не менее 5 |
| 4.1.2 | Частота | Не менее 500 кадров/сек |
| 4.2. | М-режим | Наличие |
| 4.2.1 | Карты псевдоокрашивания | Не менее 12 |
| 4.2.2 | Скорость развертки | Минимальное значение не более 1,7, максимальное значение не менее 13,9 сек |
| 4.2.3 | Сочетание В- и М-режимов | Наличие |
| 4.3. | Импульсно-волновой допплер | Наличие |
| 4.3.1 | PRF для импульсно-волнового допплера | Диапазон: минимальное значение не более 20, максимальное значение не менее 52100 Гц |
| 4.3.2 | Максимально определяемая скорость | Не менее 15 м/сек |
| 4.3.3 | Минимально определяемая скорость | Не более 0,01 см/сек |
| 4.3.4 | Диапазон допплеровских фильтров | минимальное значение не более 2, максимальное значение не менее 13021 Гц |
| 4.3.5 | Коррекция угла | Не менее +/-79 град |
| 4.3.6 | Коррекция угла, шаг | Не более 1 град |
| 4.3.7 | Диапазон контрольного объема | минимальное значение не более 1, максимальное значение не менее 20 |
| 4.3.8 | Шаг изменения диапазона контрольного объема | Не более 1,5 мм |
| 4.3.9 | Карты псевдоокрашивания | Не менее 5 |
| 4.3.10 | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
| 4.3.11 | Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени | Наличие |
| 4.4. | Постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 4.4.1 | PRF для постоянно-волнового допплера | Диапазон минимальное значение не более 1300, максимальное значение не менее 41000 Гц |
| 4.4.2 | Максимально определяемая скорость | Не менее 6,3 м/сек |
| 4.4.3 | Минимально определяемая скорость | Не более 0,6 см/сек |
| 4.4.4 | Диапазон допплеровских фильтров | минимальное значение не более 153, максимальное значение не менее 13021 Гц |
| 4.4.5 | Карты псевдоокрашивания | Не менее 12 |
| 4.4.6 | Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
| 4.5. | Цветовой допплер | Наличие |
| 4.5.1 | PRF для цветового допплера | минимальное значение не более 500, максимальное значение не менее 37400 Гц |
| 4.5.2 | Максимальная скорость | Не менее 384,6 см/сек |
| 4.5.3 | Минимальная скорость | Не более 0,4 см/сек |
| 4.5.4 | Число цветовых карт | Не менее 12 |
| 4.5.5 | Частота в режиме цветового допплера | Не менее 387 кадров/сек |
| 4.5.6 | Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
| 4.5.7 | Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
| 4.5.8 | Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени | Наличие |
| 4.5.9 | Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования | Наличие |
| 4.5.10 | Диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков | Не менее +/- 30 град. |
| 4.6. | Энергетический допплер | Наличие |
| 4.6.1 | PRF для энергетического допплера | минимальное значение не более 500, максимальное значение не менее – 37400 Гц |
| 4.6.2 | Число цветовых карт для энергетического допплера | Не менее 12 |
| 4.6.3 | Частота в режиме энергетического допплера | Не менее 387 кадров/сек |
| 4.6.4 | Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
| 4.6.5 | Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени | Наличие |
| 4.7. | Тканевой допплер | Наличие |
| 4.7.1 | Частота в режиме тканевого допплера | Не менее 987 кадров/сек |
| 4.7.2 | Число цветовых карт для тканевого допплера | Не менее 11 |
| 4.7.3 | Сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени | Наличие |
| 4.8. | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток | Наличие |
| 4.8.1 | Число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением | Не менее 12 |
|  | Использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками | Наличие |
| 4.8.2 | Сочетание режимов В-, PW- и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени | Наличие |
| 4.9. | Тканевая гармоника | Наличие |
| 4.9.1 | Режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса | Наличие |
| 4.9.2 | Режим дифференцированной тканевой гармоники | Наличие |
| 4.9.3 | Режим фильтрационной тканевой гармоники | Наличие |
| 4.10 | Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени | Наличие |
| 4.10.1 | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | Наличие |
| 4.10.2 | Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | Наличие |
| 4.11 | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ | Наличие |
| 4.11.1 | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ | Наличие |
| 4.11.2 | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | Наличие |
| 4.11.3 | Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | Наличие |
| 4.12 | Прецизионная визуализация – одновременная обработка множества смежных ультразвуковых линий в реальном масштабе времени для усиления отраженного эхосигнала и уменьшения шумов | Наличие |
| 4.12.1 | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока | Наличие |
| 4.12.2 | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока | Наличие |
| 4.12.3 | Прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения | Наличие |
| 4.13 | Тканевое усиление с высокой частотой кадров | Наличие |
| 4.14 | Оптимизации тканевого отображения | Наличие |
| 4.15 | Специальная фильтрационная технология выявления микрокальцинатов в молочной железе | Наличие |
| 4.15.1 | Одновременный вывод на экран монитора изображения в B- режиме и режиме выявления микрокальцификатов | Наличие |
| 4.15.2 | Выполнение линейных измерений | Наличие |
| 4.16 | Эластография | Наличие |
| 4.16.1 | Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей с выводом на экран монитора графической кривой и коэффициента соотношения | Наличие |
| 4.16.2 | Число цветовых карт | Не менее 6 |
| 4.16.3 | Выделение зоны интереса методом ручной обводки, и с помощью стандартных геометрических фигур | Наличие |
| 4.16.4 | Одновременный вывод на экран монитора изображения в B- режиме и эластографическом режимах | Наличие |
| 4.16.5 | проведение количественного анализа - в фазу компрессии -в фазу декомпрессии | Наличие |
| 4.16.6 | Сохранение «сырых» данных для последующей постобработки: - Изменение цветовой карты - Выбор другого цикла для проведения количественного анализа | Наличие |
| 4.17 | Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
| 4.18 | Автооптимизация допплеровского спектра | Наличие |
| 4.19 | Трапециевидное сканирование | Наличие |
| 4.20 | Сохранение и обработка "сырых" данных | Наличие |
| 4.21 | Трекинг миокарда | Наличие |
| 4.21.1 | Трекинг стенок предсердий в 2D режиме (вентрикулизация предсердий) | Наличие |
| 4.21.2 | Трекинг стенок миокарда левого желудочка в 2D режиме | Наличие |
| 4.21.3 | Режим послойного оконтуривания миокарда | Наличие |
| 4.21.4 | Оконтуривание субэндокардиального слоя | Наличие |
| 4.21.5 | Оконтуривание субэпикардиального слоя | Наличие |
| 4.21.6 | Одновременное автоматическое обведение контуров эндокарда и эпикарда с возможностью ручной коррекции | Наличие |
| 4.21.7 | Оценка сократительной способности миокарда по анализу десинхронного изображения | Наличие |
| 4.21.8 | Количественная оценка индекса деформации миокарда | Наличие |
| 4.21.9 | Оценка радиального смещения | Наличие |
| 4.21.10 | Оценка продольного смещения | Наличие |
| 4.21.11 | Оценка поперечного смещения | Наличие |
| 4.21.12 | Отображение результатов наложением на В-изображение | Наличие |
| 4.21.13 | Отображение результатов в виде полярной карты | Наличие |
| 4.21.14 | Режим преференции сегмента | Наличие |
| 4.22 | Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: |  |
| 4.22.1 | акушерских | Наличие |
| 4.22.2 | кардиологических | Наличие |
| 4.22.3 | сосудистых | Наличие |
| 4.22.4 | урологических | Наличие |
| 4.23 | Отображение физиологической информации - ЭКГ | Наличие |
| 4.25 | Модуль измерений – программное обеспечение для проведения измерений и количественного анализа эхограмм | Наличие |
| 4.26 | Модуль матричного сканирования | Наличие |
| 4.27 | Панорамное сканирование | Наличие |
| 4.27.1 | Панорамное сканирование с протяженностью реконструируемого участка | Не менее 400см |
| 4.27.2 | Выполнение линейных измерений | Наличие |
| 4.28 | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Наличие |
| 4.28.1 | Синхронное выведение на экран монитора | Не менее 4 изображений |
| 4.28.2 | Количество протоколов стресс-эхо | Не менее 12 |
| 4.28.3 | Редактор протоколов стресс-эхо | Наличие |
| 4.28.4 | Протоколы количественной и качественной оценки результатов стресс-исследования | Наличие |
| 4.28.5 | Количественный анализ сократительной функции левого желудочка в систолу и диастолу на основании данных стресс-теста | Наличие |
| 4.28.6 | Выбор протоколов качественного анализа в зависимости от степени выраженности патологических изменений миокарда по четырехшкальной, пятишкальной (включая аневризмы стенки миокарда) и семишкальной системе (включая оценку рубцовых изменений стенки миокарда) | Наличие |
| 4.28.7 | Количественный анализ сократительной функции левого желудочка по классификации ASE | Наличие |
| 4.28.8 | Фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин) | Наличие |
| 4.28.9 | Протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический) | Наличие |
| 4.28.10 | Протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка) | Наличие |
| 4.28.11 | Протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка) | Наличие |
| 4.28.12 | Функция отображения референтных клипов | Наличие |
| 4.28.13 | Функция отображения метки области тела | Наличие |
| 4.28.14 | Режим серии изображений для выбора оптимального сердечного сокращения | Наличие |
| 4.29 | Контрастная эхография | Наличие |
| 4.29.1 | Контрастная эхография в режиме тканевой и органной перфузии с оценкой временного распределения контраста и цветовой дифференциацией фаз контрастирования | Наличие |
| 4.29.2 | Количественный анализ в режиме контрастной эхографии | Наличие |
| 4.30 | Количественный анализ эхоструктуры печени на предмет выявления и оценки характера диффузных поражений, с цветовой дифференциацией последних | Наличие |
| 4.31 | Мультимодальная визуализация (одновременное отображение на экране монитора ультразвуковых, компьютерно-томографических и магнито-резонансных изображений) | Наличие |
| 4.31.1 | Загрузка КТ/МР изображений | Наличие |
|  | - посредством DICOM |  |
|  | - посредством флэш-карты |  |
|  | - посредством CD/DVD диска |  |
| 4.31.2 | проведение линейных измерений | Наличие |
| 4.32 | Режим картирования микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением | включено |
| 4.32.1 | Монохромное прокрашивание микрососудистого русла | включено |
| 4.32.2 | Полихромное прокрашивание микрососудистого русла | включено |
| 5 | Используемые датчики: |  |
| 5.1 | Конвексный датчик | Наличие |
| 5.1.1 | количество элементов | Не менее 160 |
| 5.1.2 | диапазон частот | минимальное значение не более 1,0, максимальное значение не менее 6,0 МГц |
| 5.1.3 | угол обзора | Не менее 70 град |
| 5.1.4 | число переключаемых частот | Не менее 9 |
| 5.1.5 | радиус | Не более 60 мм |
| 5.1.6 | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники с субтракцией импульса |  |
|  | дифференцированной тканевой гармоники |  |
|  | импульсно-волнового допплера |  |
|  | цветового допплера |  |
|  | энергетического допплера |  |
|  | улучшенного динамического потока |  |
|  | многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени |  |
|  | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех |  |
|  | прецизионной визуализации |  |
|  | оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей |  |
|  | оптимизации допплеровского спектра |  |
|  | панорамного сканирования |  |
|  | контрастной эхографии |  |
|  | мультимодальной визуализации |  |
| 5.2 | Линейный датчик | Наличие |
| 5.2.1 | количество элементов | Не менее 192 |
| 5.2.2 | диапазон частот | минимальное значение не более 4,0, максимальное значение не менее 11,0 МГц |
| 5.2.3 | число переключаемых частот | Не менее 6 |
| 5.2.4 | апертура | Не менее 38 мм |
| 5.2.5 | независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах | Наличие |
| 5.2.6 | поддержка режимов: | Наличие |
|  | тканевой гармоники с субтракцией импульса |  |
|  | дифференцированной тканевой гармоники |  |
|  | цветового допплера |  |
|  | энергетического допплера |  |
|  | импульсно-волнового допплера |  |
|  | улучшенного динамического потока |  |
|  | трапециевидного сканирования |  |
|  | сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени |  |
|  | пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех |  |
|  | прецизионной визуализации |  |
|  | оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей |  |
|  | оптимизации допплеровского изображения |  |
|  | панорамного сканирования |  |
| 5.3 | Секторный фазированный датчик | Наличие |
| 5.3.1 | количество элементов | Не менее 90 |
| 5.3.2 | диапазон частот | минимальное значение не более 1,0, максимальное значение не менее 5,0 МГц |
| 5.3.3 | угол обзора | Не менее 90 град |
| 5.3.4 | поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса фильтрационной тканевой гармоники импульсно-волнового допплера постоянно-волнового допплера цветового допплера энергетического допплера тканевого допплера оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей оптимизации допплеровского изображения контрастной эхографии | Наличие |
| 5.4 | Линейный датчик | Наличие |
| 5.4.1. | количество элементов | Не менее 192 |
|  | диапазон частот | минимальное значение не более 4,0, максимальное значение не менее 10,0 МГц |
| 5.4.2 | апертура | Не менее 38 мм |
| 5.4.3 | Поддержка режимов: независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах тканевой гармоники с субтракцией импульса дифференцированной тканевой гармоники цветового допплера энергетического допплера импульсно-волнового допплера улучшенного динамического потока трапециевидного сканирования сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех прецизионной визуализации оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей оптимизации допплеровского изображения панорамного сканирования контрастной эхографии | Наличие |
| 5.5 | Линейный датчик | Наличие |
| 5.5.1 | количество элементов | Не менее 192 |
| 5.5.2 | диапазон частот | минимальное значение не более 5,0, максимальное значение не менее 11,0 МГц |
| 5.5.3 | апертура | Не менее 38 мм |
| 5.5.4 | Поддержка режимов: независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах тканевой гармоники с субтракцией импульса дифференцированной тканевой гармоники цветового допплера энергетического допплера импульсно-волнового допплера улучшенного динамического потока трапециевидного сканирования сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех прецизионной визуализации оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей оптимизации допплеровского изображения панорамного сканирования контрастной эхографии | Наличие |
| 5.6 | Линейный матричный датчик | Наличие |
| 5.6.1 | количество элементов | Не менее 576 |
| 5.6.2 | диапазон частот | минимальное значение не более 7,0, максимальное значение не менее 18,0 МГц |
| 5.6.3 | апертура | Не менее 38 мм |
| 5.6.4 | поддержка режимов: независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах тканевой гармоники с субтракцией импульса дифференцированной тканевой гармоники цветового допплера энергетического допплера импульсно-волнового допплера улучшенного динамического потока трапециевидного сканирования сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех прецизионной визуализации оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей оптимизации допплеровского изображения панорамного сканирования MicroPure эластографии | Наличие |
| 5.7 | Микроконвексный датчик для объемного (4D) сканирования | Наличие |
| 5.7.1 | количество элементов | Не менее 128 |
| 5.7.2 | центральная частота, | минимальное значение не более 1,0, максимальное значение не менее 6,0 МГц |
| 5.7.3 | угол обзора, | Не менее 82 град. |
| 5.7.4 | угол объемного сканирования | минимальное значение не более 10-максимальное значение не менее 80 град |
| 5.7.5 | поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса дифференцированной тканевой гармоники импульсно-волнового допплера цветового допплера энергетического допплера улучшенного динамического потока | Наличие |
| 5.8 | Возможность подключения транспищеводного мультипланового датчика с электроприводом модели PET-512MC (Toshiba Artida), имеющегося у Заказчика | Наличие |
| 5.9 | Активные порты для подключения датчиков (без учета карандашных) | Не менее 4 |
| 5.10 | Дополнительные (паркинговые) порты для подключения датчиков (без учета карандашных) | Не менее 2 |
| 6. | Интегрированная рабочая станция | Наличие |
| 6.1 | Жесткий диск объемом | Не менее 320 Гб |
| 6.2 | Кинопетля | Не менее 4095 кадров |
| 6.3 6.4 | Архивация статичных изображений в формате: jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск | Наличие |
| 6.5 | Архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате: jpeg, bmp, DICOM | Наличие |
| 6.6 | Архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | Наличие |
| 6.7 | Архивация динамических изображений на DVD/СD-RW в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | Наличие |
| 6.8 | Прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM | Наличие |
| 7 | Мобильное кресло-стол для эндоскопических исследований | Наличие |
| 7.1 | Передвижение осуществляется на электростатически защищенных колесах (не менее 4-х) | наличие |
| 7.2 | Все транспортировочные колеса снабжены системами блокировки движения | наличие |
| 7.3 | Кресло-стол обладает способностью проводить трансформацию в плоскости для проведения всего спектра эндоскопических исследований (бронхо-,гастро , колоноскопию) | наличие |
| 7.4 | Покрытие кресло-стола может обрабатываться дезинфицирующими растворами, легко подвергаться обработке и чистке (виниловое покрытие) | наличие |
| 7.5 | Столешница кресла-стола имеет модульную конструкцию и состоит из: - Головной секции с подголовником - Тазовой секции - Нераздвижной ножной секции | наличие |
| 7.6 | Съемная панель для осмотра сердца на левом боку | наличие |
| 8. | Устройство для фиксации цифровых медицинских изображений (фото и видео), сохраняет цифровые статические изображения от аналоговых источников изображения на USB флэш-драйвы или USB жесткие диски | Наличие |
| 8.1. | Корпус: жесткий, металлический, с передней панелью из высокопрочного пластика | Наличие |
| 8.2 | Кнопки: мембранного типа, водонепроницаемые | Наличие |
| 8.3 | Жидкокристаллический монитор 2,5 дюйма, полноцветный | Наличие |
| 8.4 | Встроенный громкоговоритель 200 Гц-15 Кгц, 1 Вт | Наличие |
| 8.5 | Видио вход/выход | PAL или NTSC S-Vidio или композитный BNC Наличие |
| 8.6 | Поддержка USB 2.0 высокоскоростной, 1 порт передняя панель, 3 порта задняя | Наличие |
| 8.7 | Поддержка педального выключателя | Наличие |
| 8.8 | Размеры | Длина не более 240 ширина не более 200 высота не более 63 мм |
| 8.9 | вес | Не более 1,7 кг |
| 8.10 | Питание | 100-240 В, 50-60 Гц, 20 Вт |
| 8.11 | Медиа USB флеш-драйвы, внешний USB внешний диск | Наличие |
| 8.12 | Форматы JPEG, TIFF, PNG, DICOM/1024х768, 800х600, 640х480 пикселей Низкое DVD НормальноеDVD ВысокоеDVD+ | Наличие |
| 8.13 | Аудиоформат МPEG1, L2, 2 канала, 16 бит/канал, скорость 256 кбит/с | Наличие |
| 9 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 10 | Иные показатели: |  |
| 10.1 | Срок гарантии Поставщика и Производителя с момента ввода товара в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущен  не ранее 2014 года.

Поставка должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество товара: паспорт,  гарантийный талон; регистрационное удостоверение, декларация о соответствии;  руководство по эксплуатации на русском языке;  руководство по техническому обслуживанию на русском языке (в случае, если это предусмотрено заводом-изготовителем).

Поставщик должен осуществить настройку, регулировку и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования медицинского и технического персонала работе с оборудованием) получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Участник Закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществление блокирования операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного документацией и извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть написана на русском языке, заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к настоящей документации.

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все иные документы, подаваемые участником закупки, так же должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью.

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 1), в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место и год изготовления, полную характеристику поставляемого товара.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «Наличие функции и/или величина параметра» указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию оборудования осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 15 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 20.12.2014 года.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Поставщик №1 вх.№ 2110 от 08.09.2014г., руб. | Поставщик №2 вх.№ 2111 от 08.09.2014г., руб. | Поставщик №3 вх.№ 2112 от 08.09.2014г., руб. | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стационарная ультразвуковая система экспертного класса | 1 | шт. | 11300000 | 12100000 | 11900000 | 11766666,67 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере: 11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей, 00 копеек.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение трех лет в следующем порядке. Первый платеж  в размере 100 000 рублей производится в течение 30 дней, остальная сумма оплачивается равными частями до 1 апреля 2015 г. и до 1 апреля 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

6. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой и монтажом оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке (включая перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин) оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, гарантию и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме 17.09.2014 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 07.10.2014 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме после начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме должен быть написан  на русском языке.

Доступ к возможности запроса о разъяснении аукционной документации закрывается оператором электронной торговой площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.

При поступлении запроса о разъяснении оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

8. сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1. Сведения об участнике закупки, оформленные по форме №1, являющейся приложением к настоящей документации.

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции. К заявке на участие в закупке должны быть приложены копии документов, удостоверяющих качество товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии).

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 09.10.2014 г. осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

- условия допуска к участию в закупке:

Закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, подавших заявки.

Участнику закупки будет отказано в допуске в случаях:

1) непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным настоящей документацией;

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложениям участников закупки, установленным настоящей документацией, в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено настоящей документацией.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Отстранение участника закупки от участия в открытом аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии):

Торговая сессия проводится 13.10.2014 г. в 05 ч. 00 мин. (время московское).

Подача предложений о цене в ходе торговой сессии при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

1) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

2)в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие отклонены;

3) в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан только один Участник;

4) аукцион отменен Заказчиком.

В торговой сессии имеют право принимать участие только Участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом.

С момента начала торговой сессии у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.

При проведении торговой сессии Участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу – от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Оператор электронной торговой площадки размещает лучшие предложения о цене каждого Участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, торговая сессия автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

В ходе проведения торговой сессии Оператор электронной торговой площадки автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

1) предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;

2) представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

3) представленное предложение о цене ниже начальной цены договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении продажи;

4) представленное предложение о цене равно нулю;

5) представленное предложение о цене не соответствует шагу торгов;

6) представленное Участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким Участником;

7) представленное Участником предложение о цене при проведении закупки меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене;

8) представленное Участником предложение о цене при проведении продажи больше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры закупки вправе подать предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры продажи вправе подать предложение о цене, которое будет выше его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

В ходе торговой сессии время и последовательность регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени электронной торговой площадки по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

В ходе торговой сессии время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:

время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с момента начала торговой сессии;

в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение о цене, торговая сессия автоматически, при помощи программных и технических средств  завершается.

Оператор публикует журнал хода торгов, где указывает лучшие предложения о цене, поданные участниками в ходе торговой сессии.

Победителем аукциона при проведении закупки признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона на закупку цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

Победитель аукциона определяется Оператором электронной торговой площадки с помощью программных и технических средств.

В течение следующего рабочего дня после формирования журнала хода торгов Оператор электронной торговой площадки прекращает блокирование денежных средств Участника аукциона, допущенного к участию, но не сделавшего предложения о цене во время торговой сессии при проведении аукциона в размере депозита, и в размере обеспечения, в случае, если требование о наличии обеспечения установлено в извещении, документации о закупке.

По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено.

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме или отказаться от его проведения в любое время до определения победителя. Каждый участник закупки должен самостоятельно отслеживать размещение таких изменений.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в  нем и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., положениями  Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентом электронной торговой площадки.

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить оборудование в полном объеме в соответствии с требованиями аукционной документации.

3. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра | Страна изготовления, фирма производителя, год изготовления | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

4. Цена договора включает: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме  __________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку  стационарной ультразвуковой системы экспертного класса

г. Иркутск                                                           		                   «____»______________2014 г.

_______________________, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице ____________________________________________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол от_____________ № ___________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком, а также оплата и принятие Заказчиком    стационарной ультразвуковой системы экспертного класса в количестве, комплектации и ассортименте, указанным в Приложении №1 к Договору.

1.2. Место поставки Оборудования: ГБУЗ «ИОКБ» г. Иркутск, м-н Юбилейный,100.

1.3. Срок поставки оборудования с учетом ввода в эксплуатацию в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

1.4. Обязательства Поставщика по Договору считаются исполненными с момента подписания Заказчиком документов, предусмотренных п. 2.1.6., 3.10. Договора.

1.5. Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования, а именно___________.

При возникновении гарантийного случая, сопряженного с устранением неполадок, не связанных с заменой запасных частей, а равно с заменой запасных частей, имеющихся на складе Поставщика, срок устранения неисправностей Оборудования – 3 рабочих дня со дня уведомления Заказчиком.

При возникновении гарантийного случая, сопряженного с устранением неполадок, связанных с заменой запасных частей, отсутствующих на складе Поставщика, срок устранения неисправностей Оборудования – 15 календарный день со дня уведомления Заказчиком.

В случае возникновения неисправности Оборудования, требующей его замены, в течение гарантийного срока, такая замена производится в течение 15 календарных дней со дня уведомления Заказчиком.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

    - не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки письменно уведомить об этом Заказчика;

    - в соответствии с условиями Договора передать Оборудование представителю Заказчика;

передать Заказчику документы, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ, санитарно-эпидемиологическое/ гигиеническое удостоверение, руководство по эксплуатации на русском языке).

2.1.3. обеспечить ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования медицинского и технического персонала работе с оборудованием) получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

2.1.4. осуществить настройку, регулировку и ввод в эксплуатацию оборудования.

2.1.5. упаковать Оборудование в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, с обеспечением целостности и сохранности Оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

2.1.6. представить Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- накладные;

-счет-фактуры;

- Акт  ввода в эксплуатацию, акт приема-передачи, указанные в приложении № 2, № 3 , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае ненадлежащего оформления документации по исполнению договора Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

2.1.7. представить Заказчику счет на оплату Оборудования с момента подписания Договора.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. оплатить стоимость Оборудования в соответствии с условиями Договора;

2.2.2. принять документы, предусмотренные п. 2.1.6. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика до учреждения Заказчика (до места эксплуатации). Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

3.2. Приём Заказчиком  Оборудования по количеству осуществляется в момент его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспеченность сохранности Оборудования при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т.п.) Получатель производит приемку Оборудования по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.3.  Приём Заказчиком  Оборудования по качеству осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. Получатель производит приемку Оборудования по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Качество Оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

3.5. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

3.6. По итогам приемки Заказчик подписывает товаросопроводительные документы, а также совместно с представителем Поставщика подписывает акт приема – передачи Оборудования.

3.7. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования приемка забракованного (некачественного) Оборудования  производится с участием представителя Поставщика. Заказчик обязан сохранить забракованное (некачественное) Оборудование, для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанное Оборудование, принятое Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

3.8. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. В случае несоответствия поставленного Оборудования требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Оборудования, Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 1.5 настоящего Договора.

3.10. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема - передачи Оборудования, и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Передача Оборудования представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей межотраслевой универсальной формы № М-2, выданной Заказчиком, а также документа, удостоверяющего личность.

3.11. Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи указываются в товаросопроводительных документах на Оборудование.

3.12. С момента подписания акта приема - передачи и акта ввода в эксплуатацию Оборудования к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Оборудования.

3.13. Тара и упаковка Оборудования возврату не подлежат.

3.14. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет __________________ рублей ___ копеек.

4.1.1. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой и монтажом оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке (включая перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин) оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, гарантию и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата производится после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение трех лет в следующем порядке. Первый платеж  в размере 100 000 рублей производится в течение 30 дней, остальная сумма _______________________ оплачивается равными частями до 1 апреля 2015 г. и до 1 апреля 2016 года.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Поставщиком за нарушение сроков поставки оборудования, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3.	Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.4.	В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5.	Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.6.	К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и импорт, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, действия и решения органов государственной власти, издание новых нормативно-правовых актов и т.п.).

5.7.	В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2.Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-поставка оборудования, не соответствующего условиям Договора;

-просрочка исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 «Спецификация на поставляемое оборудование».

10.2. Приложение №2 «Акт  ввода в эксплуатацию».

10.3. Приложение №3 «Акт приема-предачи».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / М.П. | _____________________/______________/ М.П. |

#### Приложение №1

#### к договору

#### №__________   от «__»____________ 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименоване товара | Фирма-производитель, страна изготовления | Функциональные, технические характеристики (потребительские свойства) | Год изготовления | Единица измерения | Количе ство | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма прописью: _____________(_____________) рублей ___ копеек.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ГБУЗ «ИОКБ» Главный врач ________________________ / Дудин П.Е. / М.П. | ____________________ /___________ / М.П. |

#### Приложение №2

#### к договору

#### №__________   от «__»____________ 2014 г.

Акт ввода в эксплуатацию

г. Иркутск                                                                                                    “____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители

Получателя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

Поставщика (завода изготовителя)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):

________________________________________№                     от       “      ”                 20  г.

1.Наименование оборудования_________________________________________________

Марка (модель, тип) __________________________________________________________

Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.

Предприятие – изготовитель___________________________________________________

Фирма-поставщик____________________________________________________________

(Почтовый адрес, телефон, факс)

____________________________________________________________________________

2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20   г.

3. Работы по ввода в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20    г.   по

“______” ______________ 20   г. предприятием (далее - Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Федеральная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники №__________________, выдана________________________________________________   срок действия__________________     (копия прилагается)

Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)

Получатель                                                                                                                 Поставщик

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дефекты___________________________________________________________устранены

Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________

5.Оборудование____________________________________________________________________________соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________

____________________________________________________________________________

7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проведен.

8.Заключение комиссии _______________________________________________________

9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________

Подписи членов комиссии:

Получатель                                                                                                                 Поставщик

М.П.                                                                                                                                      М.П.

#### Приложение №3

#### к договору

#### №__________   от «__»____________ 2014 г.

Акт приема-передачи №___________

г. Иркутск                                                                                                     “____”____________20__г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ____________________________№___________от «______»________________20   г.

Стоимость передаваемого оборудования

____________________________________________________________________________

Поставщик передает, а  получатель принимает  следующее оборудование:

наименование _______________________________________________________________

модель _____________________________________________________________________

производитель_______________________________________________________________

серийный номер ______________________год выпуска “_____ ”________________г.

комплектация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 3 | Гигиенический сертификат (копия) |  |  |
| 4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения с приложением (для средств измерений медицинского назначения) (копия) |  |  |
| 5 | Гарантийный талон |  |  |
| 6 | Эксплуатационная документация: Паспорт Формуляр Руководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

Передаваемое оборудование осмотрено

____________________________________________________________________________

ФИО, должность  подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:

1. претензий по внешнему виду. Комплектации, передаваемым документам нет

Подпись: ______________

2.Имеются замечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

Подпись Получателя______________________________

Подпись Поставщика_____________________________

ПОЛУЧИЛ:                                                                      ПЕРЕДАЛ:

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

М.П.                                                                           М.П.