Протокол заседания закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»

по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 44-К/14

в электронной форме на право заключить договор на поставку

стерилизационного оборудования

г. Иркутск			                     		                                               	          «23» сентября 2014 г.

Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 44-К/14 в электронной форме на право заключить договор на поставку стерилизационного оборудования.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 44-К/14 в электронной форме на право заключить договор на поставку стерилизационного оборудования были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  11.09.2014 г.  (№ 31401505071), на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://utp.sberbank-ast.ru/Trade (№SBR003-1409110062).

Закупочная комиссия (приказ № 724 от 08.09.2014 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | Член комиссии | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Владлена Дмитриевна Тютрина | Член комиссии | Зам. главного врача по эпидемиологическим вопросам и работе со средним медицинским персоналом | Отсутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Чауш Т.В. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

- Наименование поставляемого товара: поставка стерилизационного оборудования

- Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование оборудования | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоклав Euroklav 23 VS+ или эквивалент в комплекте с не менее 5 лотками и не менее 3 специальными контейнерами для стерилизации (биксы) | Приложение 1 | шт | 1 |

# Приложение №1

| № п/п | Показатели требуемого товара |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование функции или параметра | Требования / диапазон |
| 1 | Объем камеры | не менее 22 л |
| 2 | Размеры камеры: |  |
| 2.1 | диаметр | не менее 25 см |
| 2.2 | глубина | не менее 45 см |
| 3 | Модификация: | Вакуумная сушка |
| 4 | Габариты: |  |
| 4.1 | Ширина: | не менее 42.5см |
| 4.2 | Глубина: | не менее 66 см |
| 4.3 | Высота: | не более 48.5см |
| 5 | Максимальная загрузка: |  |
| 5.1 | инструмент | не менее 4 кг |
| 5.2 | ткань | не менее 0,7кг |
| 6 | Электропитание: |  |
| 6.1 | Напряжение питающей сети: | не менее 220 В и не более 240 В |
| 6.2 | Частота питающей сети | 50 Гц |
|  | Общие характеристики |  |
| 7 | Отдельно стоящий, настольный автоклав. | наличие |
| 8 | Автоклав с однократным предварительным вакуумом и вакуумной сушкой | наличие |
| 9 | Вакуумная помпа | Наличие |
| 10 | Программы: |  |
| 10.1 | Универсальная программа: | (134°C / 2 бар) 3.5 минуты |
| 10.2 | Мягкая программа: | (121°C / 1 бар) 20 минут |
| 10.3 | Антиприонная программа: | (134°C / 2 бар) 20 минут |
| 10.4 | Тест «Боуи и Дика»: | (134°C / 2 бар) 3.5 минуты |
| 11 | Функции предварительного нагрева | Наличие |
| 12 | Проста в установке, не требующая дополнительных условий кроме источника электроэнергии. | наличие |
| 13 | Держатель лотков легко вынимающийся из рабочей камеры, чтобы имелась возможность загрузки других лотков или контейнеров. | наличие |
|  | Конструкция |  |
| 14 | Рабочая камера из высококачественной нержавеющей стали, все остальные компоненты из жаро- и коррозиостойких материалов. | наличие |
| 15 | Использование фракционной пульсирующей системы избыточного давления в комбинации с предварительным вакуумом, для лучшего удаления воздуха автоклав | наличие |
| 16 | Использование пульсирующей и вакуумной послестерилизационная сушки, для достижения соответствующего качества сушки в автоклаве | наличие |
| 17 | Два встроенных контейнера для воды (дистиллированной и отработанной) объёмом не более 4 литра каждый, легко доступные для чистки и мойки. | наличие |
| 18 | Возможность подключения к системе водоподготовки и/или автоматического дренажа. | наличие |
| 19 | Система предварительного нагрева, включаемая или отключаемая по желанию пользователя. | наличие |
| 20 | Микропроцессорное управление. | наличие |
| 21 | Буквенно-цифровой дисплей, отображающий текущее состояние и всю необходимую для пользователя информацию. Информация на дисплее может отображаться на Английском или Русском языках латинскими буквами. | наличие |
| 22 | Измеритель уровня воды в каждом водяном контейнере | наличие |
| 23 | Отображения общего количества проведённых циклов и хранения во внутренней памяти не менее 40 последних циклов. | наличие |
| 24 | Изменение параметров (время, температура и других) при необходимости в соответствии с требованиями заказчика. | наличие |
|  | Интерфейс |  |
| 25 | Серийный интерфейс для подсоединения матричного принтера, компьютера или модема. | наличие |
| 26 | Отображение на распечатке информации о дате, времени, номере цикла, температуре, давлении на каждом этапе стерилизации. | наличие |
| 27 | Программное обеспечение обеспечивающее дистанционную диагностику автоклава через модем. | наличие |
|  | Требования к безопасности |  |
| 28 | Автоматическая блокировка дверцы находящегося под давлением прибора | наличие |
| 29 | Блокировка дверцы электрическим и механическим запорами или центральным замком во время рабочего цикла | наличие |
| 30 | Предохранительный вентиль или специальный клапан, предохраняющий от чрезмерного повышения давления. | наличие |
| 31 | Аварийный выключатель нагревания предохраняющий от перегрева. | наличие |
| 32 | Появление сигнала тревоги в случае появления ошибки или отклонения от нормы, с выводом информации на дисплей. | наличие |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Поставщик должен осуществить ввод в эксплуатацию оборудования (провести комплекс работ по распаковке, установке, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования технического персонала работе с оборудованием) получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного оборудования.

В случае, если в столбце «Характеристики оборудования»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику закупки при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара;

- указано (наличие, конкретная цифра) участник закупки указывает «наличие», конкретную цифру;

- указано (от __ до __) участник закупки указывает диапазон «от __ до __».

3. Требования к качеству товара:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 185 000,00 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по монтажу, настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания  и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 23 сентября 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области, на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Медикал-Интертрейд» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх. № 1 от 19.09.2014 г. в 12-00 |
| Место нахождения | 664048, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 |
| ИНН/ОГРН | ИНН 3810314530 ОГРН 1103850003575 |
| Телефон/факс | (3952)55-46-71, 72-73-99 |
| Цена договора (руб.) | 177 000,00 |
| Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме | Соответствует |
| ГОЛОСОВАЛИ | ЗА единогласно |

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме, была подана только одна заявка, Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации,  извещении о проведении запроса  цен (котировок) в электронной форме, и, руководствуясь п. 7.6.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области, оценила и приняла следующее решение:

- закупка признается несостоявшейся, договор заключить с ООО «Медикал-Интертрейд» на сумму 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек на условиях, предусмотренных извещением, документацией о проведении запроса цен (котировок) в электронной форме.

ГОЛОСОВАЛИ -  ЗА единогласно.

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ (подпись) | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Яна Эдвардовна Глиензовская | ________----------____ (подпись) | Член комиссии |
| Владлена Дмитриевна Тютрина | ___-----------____ (подпись) | Член комиссии |
| Подъяблонская Галина Анатольевна | __________________ (подпись) | Член комиссии |
| Татьяна Владимировна Чауш | __________________ (подпись) | Член комиссии, секретарь |