Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 2-КОН/15

на право заключить договор на поставку

универсальной портативной ультразвуковой диагностической системы высокого класса

г. Иркутск	                    	                          	                                          «31» марта 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 2-КОН/15 на право заключить договор на поставку универсальной портативной ультразвуковой диагностической системы высокого класса были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  от  05.03.2015 г. (№ 31502096119)

Закупочная комиссия (приказ № 121 от 03.03.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Заместитель председателя комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | Член комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Мария Ивановна Комелькова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Шляхтенко Е.Л. уполномочена председателем комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система высокого класса

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система высокого класса | 1 шт. |
| 2 | Области применения |  |
| 2.1 | Абдоминальные исследования | Наличие |
| 2.2 | Акушерство и гинекология | Наличие |
| 2.3 | Кардиология | Наличие |
| 2.4 | Неврология | Наличие |
| 2.5 | Травматология и ортопедия | Наличие |
| 2.6 | Урология | Наличие |
| 2.7 | Эндокринология | Наличие |
| 2.8 | Ангиология | Наличие |
| 2.9 | Педиатрия | Наличие |
| 2.10 | Неонатология | Наличие |
| 2.11 | Транскраниальные исследования | Наличие |
| 2.12 | Онкология | Наличие |
| 3 | Основной блок |  |
| 3.1 | Рукоятка для переноски | Наличие |
| 3.2 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| 3.3 | Русифицированная панель управления | Наличие |
| 3.4 | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие |
| 3.5 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие |
| 3.6 | Программируемые пользователем клавиши | не менее 8 |
| 3.7 | Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики | Наличие |
| 3.8 | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения Диагональ, не менее, дюймов | 15 |
| 3.9 | Угол обзора, градусов | не менее 178 |
| 3.10 | Разрешение изображения, выводимого на экран, пикселов | не менее 1024*768 |
| 3.11 | Наклон не менее, градусов | от 0 до 150 |
| 3.12 | Регулировка яркости экрана при помощи электронных клавиш | Наличие |
| 3.13 | Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с настраиваемой задержкой включения, | Наличие |
| 3.14 | Время включения аппарата, сек. | не более 55 |
| 3.15 | Время загрузки из спящего режима, сек. | не более 10 |
| 3.16 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие |
| 3.17 | Разъемы на основной панели (без применения дополнительных переходников) |  |
| 3.18 | Разъем для подключения датчика | 1 |
| 3.19 | Разъем для подсоединения док-станции | 1 |
| 3.20 | Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) | 1 |
| 3.21 | Разъем Ethernet | 1 |
| 3.22 | Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей | не менее 2 |
| 3.23 | Габариты и вес системы |  |
| 3.24 | Высота, мм | не более 75 |
| 3.25 | Ширина, мм | не более 361 |
| 3.26 | Глубина, мм | не более 357 |
| 3.27 | Вес, кг | не более 5,5 |
| 4 | Характеристики системы |  |
| 4.1 | Отображаемое количество градаций серого | не менее 256 |
| 4.2 | Частотный диапазон системы, МГц | не более 1,3 не менее 16,0 |
| 4.3 | Режим расширенного угла обзора на всех датчиках | Наличие |
| 4.4 | Количество цифровых процессинговых каналов, | не менее 140 000 |
| 4.5 | Архитектура аппарата, обеспечивающая параллельную обработку сигналов с датчика по нескольким каналам, не менее 8 каналов | Наличие |
| 4.6 | Максимальная частота кадров, к/с | не менее 640 |
| 4.8 | Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках | Наличие |
| 4.9 | Максимальная глубина сканирования, см | не менее 38 |
| 4.11 | Количество зон фокусировки | не менее 4 |
| 4.12 | Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени | Наличие |
| 4.13 | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |
| 4.14 | Технология формирования тканевой инверсной гармоники с фазовым сдвигом | Наличие |
| 4.15 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с фазовым сдвигом всеми датчиками: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие |
| 4.16 | Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) | Наличие |
|  | Поддержка многолучевого составного сканирования линейными датчиками | Наличие |
|  | Поддержка многолучевого составного сканирования конвексными и микроконвексными датчиками | Наличие |
| 4.17 | Количество лучей, формирующих составное сканирование | не менее 5 |
| 4.18 | Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма | Наличие |
| 4.19 | Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными | Наличие |
| 4.20 | Количество шагов регулировки режима | не менее 4 |
| 4.21 | Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие |
| 4.22 | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей | Наличие |
| 4.23 | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. | Наличие |
| 4.24 | Двухступенчатый режим полноэкранного отображения изображения, активируемый клавишей на панели | Наличие |
| 4.25 | Увеличение "живого" изображения, крат | не менее 10 |
| 4.26 | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, крат | не менее 10 |
| 4.39 | Автоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет ФВ с возможностью ручного редактирования | Наличие |
| 4.40 | Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна отображающих в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК и т.д.) | Наличие |
| 4.41 | Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука | Наличие |
| 4.42 | Одновременное отображение изображений в режиме сравнения, шт. | не менее 16 |
| 5 | Специализированные измерения и вычисления |  |
| 5.1 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований | Наличие |
| 5.2 | Пакеты расчетов и измерений для акушерства | Наличие |
| 5.3 | Пакеты расчетов и измерений для педиатрии | Наличие |
| 5.4 | Пакеты расчетов и измерений для гинекологии | Наличие |
| 5.5 | Пакеты расчетов и измерений для урологии | Наличие |
| 5.6 | Пакеты расчетов и измерений для малых органов | Наличие |
| 5.7 | Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие |
| 5.8 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для регионарной анестезии | Наличие |
| 5.9 | Пакеты расчетов и измерений для ангиологии | Наличие |
| 5.10 | Пакеты расчетов и измерений для кардиологии | Наличие |
| 6 | Режимы работы |  |
| 6.1 | Быстрое изменение соотношения отображения совмещенных режимов работы (B/M, B/PW, B/CW) | Наличие |
| 6.2 | В–режим | Наличие |
| 6.3 | Режим dual B (одновременный вывод 2-х изображений в В-режиме) | Наличие |
| 6.4 | Режим quad B (одновременный вывод 4-х изображений в В-режиме) | Наличие |
| 6.5 | Регулируемое по глубине (по горизонтали) усиление, позиций | не менее 8 |
| 6.6 | Регулируемое по ширине (по вертикали) усиление , позиций | не менее 4 |
| 6.7 | Количество шагов корректировки каждой позиции регулируемого по вертикали усиления | не менее 11 |
| 6.6 | Количество предустановленных карт серого | не менее 8 |
| 6.7 | Количество карт псевдоколоризации | не менее 10 |
| 6.9 | М–режим | Наличие |
| 6.10 | Количество предустановленных карт серого | не менее 8 |
| 6.11 | Количество карт псевдоколоризации | не менее 10 |
| 6.12 | Цветной М–режим | Наличие |
| 6.13 | Анатомический М–режим | Наличие |
| 6.14 | Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) | Наличие |
| 6.15 | Кол-во курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом | не менее 3 |
| 6.17 | Цветовое допплеровское картирование по скорости | Наличие |
| 6.18 | Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки | Наличие |
| 6.19 | Два активных окна, отображающих в реальном времени В и ЦДК режимы | Наличие |
| 6.20 | Количество карт окрашивания | не менее 20 |
| 6.21 | Диапазон PRF, кГц | не более 0,1 не менее 14,0 |
| 6.22 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока, см/с | не более 1 не менее 220 |
| 6.22 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, градусов | Минимальное значение не более 200 Максимальное значение не менее 200 |
| 6.23 | Количество регулировок пристеночного фильтра | не менее 7 |
| 6.24 | Максимальная частота кадров, к/с | не менее 250 |
| 6.25 | Энергетическое допплеровское картирование | Наличие |
| 6.26 | Два активных окна, отображающих в реальном времени В и ЭДК режимы | Наличие |
| 6.27 | Направленный энергетический допплер | Наличие |
| 6.28 | Количество карт окрашивания | не менее 8 |
| 6.29 | Диапазон изменения PRF, кГц | не более 0,1 не менее 14,0 |
| 6.30 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, градусов | Минимальное значение не более 200 Максимальное значение не менее 200 |
| 6.31 | Количество регулировок пристеночного фильтра | не менее 7 |
| 6.32 | Импульсно-волновой допплер | Наличие |
| 6.33 | Режим доплеровского сканирования с высокой частотой повторения импульсов | Наличие |
| 6.34 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие |
| 6.35 | Диапазон изменения размера контрольного окна, мм | не более 0,5 не менее 20 |
| 6.36 | Диапазон PRF, кГц | не более 0,7 не менее 24 |
| 6.37 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока, см/с | не более 5,0 не менее 700 |
| 6.38 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра | не менее 6 |
| 6.39 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, градусов | Минимальное значение не более 200 Максимальное значение не менее 200 |
| 6.42 | Постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 6.43 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие |
| 6.44 | Диапазон изменения PRF, кГц | не более 0,4 не менее 160 |
| 6.45 | Диапазон изменения регистрируемых скоростей кровотока, см/с | не более 7,0 не менее 5600 |
| 6.46 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра | не менее 6 |
| 6.47 | Пакет тканевой допплерографии, включающий в себя следующие режимы: | Наличие |
| 6.48 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие |
| 6.49 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие |
| 6.50 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие |
| 6.51 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие |
| 6.52 | Количественный анализ сократимости миокарда в режиме тканевого допплера с построением графика скорость/время | Наличие |
| 6.53 | Параллельное отслеживание зон интереса | не менее 8 |
| 6.54 | Максимальная частота кадров, к/с | не менее 360 |
| 7 | Архивация изображений |  |
| 7.1 | Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях | Наличие |
| 7.2 | Активация M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения | Наличие |
| 7.3 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях в следующих режимах: | Наличие |
| 7.4 | - В-режим: выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, разворот изображения; | Наличие |
| 7.5 | - Color-режим: смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, разворот изображения, инвертирование цветовой карты. | Наличие |
| 7.6 | - PW-режим: изменение угла, смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, разворот изображения | Наличие |
| 7.6 | Максимальный размер кинопетли, кадров | не менее 150 000 |
| 7.7 | Максимальный размер кинопетли, секунд | не менее 450 |
| 7.8 | Мгновенная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
| 7.9 | Мгновенная архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
| 7.10 | Изменение скорости прокрутки кинопетли, позиций | не менее 8 |
| 7.11 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |
| 7.12 | Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение данных отчётов, изображений и кинопетель | Наличие |
| 7.13 | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие |
| 7.14 | Возможность добавления изображений в отчёт | Наличие |
| 7.15 | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев с возможностью создания собственной библиотеки | Наличие |
| 7.16 | Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика; возможность создания собственных пиктограмм | Наличие |
| 7.17 | Анализ кривых роста плода в акушерской программе | Наличие |
| 7.18 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие |
| 7.20 | Объем встроенной памяти для хранения информации, Гб | не менее 320 |
| 7.21 | Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей | не менее 2 |
| 7.22 | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере без применения дополнительного программного обеспечения | Наличие |
| 8 | Характеристики поддерживаемых датчиков |  |
| 8.1 | Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности | Наличие |
| 8.2 | Цветовая кодировка датчика и его разъема для быстрой идентификации | Наличие |
| 8.3 | Возможность стерилизации датчиков (в том числе погружением) | Наличие |
| 8.28 | Высокочастотный линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии (с узкой апертурой): | Наличие |
| 8.29 | Диапазон частот датчика, МГц | Не более 3,5 Не менее 16,0 |
| 8.33 | Ширина сканируемого участка, мм | не менее 25 |
| 8.34 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Наличие |
| 8.66 | Микроконвексный датчик для педиатрии и неонатологии: | Наличие |
| 8.67 | Диапазон частот датчика, МГц | Не более 3,3 Не менее 11,3 |
| 8.68 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 5,0/6,5/8,0 |
| 8.69 | Центральные гармонические частоты, МГц | 8.0/9.0 |
| 8.71 | Радиус кривизны, мм | не более 16 |
| 8.72 | Максимальный угол сканирования, градусов | не менее 121 |
| 8.73 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Наличие |
| 8.87 | Секторный фазированный неонатальный датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований: | Наличие |
| 8.88 | Диапазон частот датчика, Мгц | Не более 3,5 не менее 13,5 |
| 8.89 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 6,0/8,0/10,0 |
| 8.90 | Центральные гармонические частоты, МГц | 8,0/10,0 |
| 8.92 | Угол сканирования, градусов | не менее 90 |
| 9.7 | Специализированная тележка с изменяемой высотой для установки и перевозки аппарата с системой закрепления сканера, полками для принтера и видеомагнитофона | Наличие |
| 9.8 | Изменение высоты тележки, см | не менее 15 |
| 9.9 | Ширина, мм | не более 514 |
| 9.10 | Глубина, мм | не более 653 |
| 9.11 | Вес, кг | не более 43 |
| 9.12 | Разветвитель для датчиков, позволяющий производить выбор датчика нажатием электронной клавиши | Наличие |
| 9.13 | Количество активных разъемов для датчиков | не менее 3 |
| 9.14 | Блок питания для периферийных устройств для тележки | Наличие |
| 9.16 | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI (при наличии DVD-рекордера) | Наличие |
| 9.17 | Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg (при наличии DVD-рекордера) | Наличие |
| 9.19 | Диагональ дополнительного монитора, дюймов | не менее 15 |
| 9.26 | Видео и интерфейсные разъемы при использовании док-станции |  |
| 9.27 | Порт USB | не менее 2 |
| 9.45 | Характеристика электропитания |  |
| 9.47 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |
| 9.48 | Максимально потребляемая мощность (ВА) | не более 600 |
| 9.49 | Встроенная батарея для использования сканера без внешнего источника питания | Наличие |
| 9.50 | Время работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора, часов | не менее 1,5 |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 50 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   2 480 000,00 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:  Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 31 марта 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии была представлена поданная заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника закупки:

| Наименование участника закупки | ЗАО «Сибирская медицинская компания» г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.16 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх.№ 128 от 25.03.2015 г. 10 ч. 28 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленную заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ЗАО «Сибирская медицинская компания» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 128 от 25.03.2015 г. 10 ч. 28 мин. |
| Место нахождения | 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.16 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3808015074 ОГРН 1033801010990 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, признанным участником конкурса - ЗАО «Сибирская медицинская компания» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе:   2 450 000,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7  Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Татьяна Владимировна Чауш | ________________ | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа |
| Евгений Родионович Саратов | _________________ | Начальник технического отдела |
| Сергей Викторович Витенко | _________________ | Инженер по ремонту технического отдела |

| Екатерина Леонидовна Шляхтенко | _________________ | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа |
| --- | --- | --- |