Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 3-КОН/15

на право заключить договор на поставку мониторов прикроватных

г. Иркутск	                    	                          	                                          «13» апреля 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 3-КОН/15 на право заключить договор на поставку мониторов прикроватных были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru  от  25.03.2015 г. (№ 31502146904)

Закупочная комиссия (приказ № 155 от 17.03.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель председателя комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Родионович Саратов | Член комиссии | Начальник технического отдела | Присутствует |
| Сергей Викторович Витенко | Член комиссии | Инженер по ремонту технического отдела | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Черепанова Ю.В. уполномочена председателем комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: мониторов прикроватных.

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

Приложение 1.

| № п.п. | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ; Дыхание; SpO2; НИАД; Температура; Неинвазивный сердечный выброс. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс; FiO2; BIS; газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.); спирометрия; капнометрия в боковом потоке; ЭЭГ; ИАД; СО2 в основном потоке. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 3 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |  |
| 3.1 | Элементы управления монитором | сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. |
| 3.2 | Экранный интерфейс пользователя | русифицированное меню и сообщения на экране. |
| 3.3 | Ввод данных о пациенте | с помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. |
| 3.4 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | наличие |
| 3.5 | Программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг при помощи подключаемых к монитору датчиков и модулей с автоматическим определением типа подключенного датчика | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ |
| 3.6 | Межкроватное мониторирование | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране |
| 3.7 | Оксикардиореспирограмма | 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране 2. Отображается в отдельном окне обзора |
| 3.8 | Память волновых форм | последние 24 часа |
| 3.9 | Число записываемых кривых | не менее 5 |
| 3.10 | Память эпизодов аритмий (события) | аритмия, сегмент ST |
| 3.11 | Количество файлов записи | не менее 8000 |
| 3.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 3.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 3.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета параметров гемодинамики | HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI |
| 4 | Дисплей и отображаемые параметры |  |
| 4.1 | Тип дисплея | TFT ЖК цветной, сенсорный |
| 4.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 4.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 4.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) | ЭКГ (до 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД (до 7 кривых одновременно), плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), поток, давление в дыхательных путях, объем |
| 4.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) | ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох, ССО, SVRI, SvO2, Tb, EF, ScvO2,CCI, EDV, SVR, EDVI, PCCO, PCCI |
| 4.6 | Остановка развертки кривых | Функция замораживания кривых |
| 4.7 | Режимы отображения кривых | - Подвижный - Фиксированный |
| 4.8 | Визуальная индикация параметров организма: Индикаторы ЧСС; частоты пульса; дыхания. | наличие наличие наличие |
| 4.9 | Время восстановления после разряда дефибриллятора | Не более 10 с |
| 5 | Звуковые сигналы | наличие |
| 5.1 | Типы звуковых сигналов | Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок |
| 5.2 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6 | Тревоги |  |
| 6.1 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6.2 | Типы тревог | Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги |
| 6.3 | Тревоги аритмии | асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии |
| 6.4 | Технические тревоги | Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи |
| 6.5 | Индикация тревог | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги |
| 6.6 | Способность отложить тревогу | Не менее чем на 1, 2, 3 мин или выкл. |
| 6.7 | Способность подавления звукового сигнала тревоги | Не менее чем на 1, 2, или 3 мин |
| 7 | ЭКГ |  |
| 7.1 | Тип кабеля ЭКГ | 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов |
| 7.2 | Снимаемые отведения | 3-х электродный кабель: I, II, III; 6-ти электродный кабель: : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (2 грудных отведения) 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; |
| 7.3 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 7.4 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 7.5 | Режимы фильтрации сигнала | Диагностический фильтр: фильтрация отсутствует, режим для анализа деталей кривых, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,05 до 150 Гц; Мониторный фильтр: фильтр верхних частот и фильтр нижних частот, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,3 до 40 Гц; Максимальный фильтр: отсутствует дрейф базовой линии, фильтр шумов и нижних частот, используется при наличии наводок сети или электрохирургического оборудования, итоговый диапазон сигнала от 1 до 18 Гц. |
| 7.6 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 8 | ЧСС |  |
| 8.1 | Метод расчета | Метод скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) |
| 8.2 | Диапазон расчета | 15 – 300 уд./мин (±2 уд./мин) |
| 8.3 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 8.4 | Параметры тревоги | Тахикардия Брадикардия Асистолия |
| 9 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям |  |
| 9.1 | Категории интерпретации | Патологическая ЭКГ; Патологический ритм ЭКГ; Пограничная ЭКГ; Нормальная ЭКГ; Атипичная ЭКГ. |
| 9.2 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 10 | Измерение уровня ST-сегмента |  |
| 10.1 | Число каналов измерения | 3 -электрода: 1 канал; 6-электродов: не менее 8 каналов; 10- электродов: не менее 12 каналов. |
| 10.2 | Диапазон измерений | ±2.5 мВ |
| 10.3 | Число файлов записи | Все эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга |
| 10.4 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Устанавливается пользователем |
| 11 | Дыхание (импедансный метод) |  |
| 11.1 | Метод | Измерение трансторакального импеданса |
| 11.2 | Измерительное отведение | Выбор пользователем: R-F или R-L |
| 11.3 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 11.4 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 11.5 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 11.6 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 11.7 | Настройка длительности интервала апноэ | От 5 до 40 сек с шагом 5 с |
| 12 | Пульсоксиметрия (SpO2) |  |
| 12.1 | Метод измерения | Поглощение света на двух длинах волн |
| 12.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 12.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 12.4 | Точность измерения | Не хуже ±3 % в диапазоне от 70 до 80 %; Не хуже ±2 % в диапазоне от 80 до 100 % |
| 12.5 | Диапазон измерения частоты пульса | От 30 до 300 уд./мин |
| 12.6 | Время отклика | На выбор: низкое, нормальное, высокое |
| 12.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Посредством погружения в жидкие дезинфектанты |
| 12.8 | Конструкция пальцевого датчика SpO2 | Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения |
| 12.9 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 12.10 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 12.11 | Синхрозвук SpO2 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 |
| 13 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |  |
| 13.1 | Метод измерения | Осциллометрический |
| 13.2 | Диапазон измерения | От 0 до 300 мм рт. ст. |
| 13.3 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст.; Не хуже ±4 мм рт.ст. в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. |
| 13.4 | Категория пациентов | Взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты |
| 13.5 | Режим измерения | Ручной, постоянный (не более 15 мин), периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» |
| 13.6 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Измерение начинается по значению времени прохождения пульсовой волны |
| 13.7 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: 100-180 мм рт.ст; Новорожденные 70-120 мм рт.ст. |
| 13.8 | Максимальное давление накачки манжеты | Взрослые/дети: не более 300 мм рт.ст.; Новорожденные: не более 150 мм рт.ст. |
| 13.9 | Отображаемые значения | Систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения |
| 13.10 | Обновление отображаемых данных | С каждым измерением |
| 13.11 | Сигнал окончания измерения | Если настроен, генерируется по окончании измерения |
| 13.12 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 13.13 | Система безопасности при сбое питания | Немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания |
| 14 | Температура |  |
| 14.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 14.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 14.3 | Точность измерения | Не хуже ±0.1 °С (от 25 до 45 °С); Не хуже ±0.2 °С (от 0 до 25 °С) |
| 14.4 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |  |
| 15.1 | Метод измерения | Прямое измерение давления |
| 15.2 | Способ измерения | При помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора |
| 15.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 15.4 | Отображаемые параметры | Систолическое, диастолческое и среднее ИАД; Вариабельность пульсового давления; Вариабельность систолического давления |
| 15.5 | Диапазон измерения давления:. | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 15.6 | Точность измерения | Не более ±1 мм.рт.ст. ± 1разряд. (от -50 мм.рт.ст. до 99 мм.рт.ст.) Не более ±1 % ± 1разряд. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
| 15.7 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15.8 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 15.9 | Точность измерения частоты пульса | Не хуже ±2 уд./мин |
| 16 | Капнометрия в основном потоке |  |
| 16.1 | Метод измерения | Инфракрасная спектрофотометрия, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора |
| 16.2 | Категория пациентов | Интубированные пациенты; Неинтубированные пациенты |
| 16.3 | Измеряемые параметры | FiСO2, EtCO2 |
| 16.4 | Диапазон измерения | От 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 16.5 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.); Не хуже ±4 мм рт.ст. (10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.); Не хуже ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.); |
| 16.6 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 16.7 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 16.8 | Определяемая частота дыхания | От 3 до 150 дых./мин. |
| 16.9 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 16.10 | Интервал тревоги апноэ, настройка | от 5 до 40 с, с шагом 5 с или Выключено |
| 16.11 | Компенсация состава дыхательной смеси | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O концентрация дыхательной смеси задается пользователем |
| 16.12 | Водозащита капнометрического датчика | не хуже IPX7 |
| 16.13 | Масса датчика основного потока | Не более 5 г |
| 16.14 | Адаптер воздушный, для капнометрии | Мертвое пространство: не более 5 мл; Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; Масса воздушного адаптера: не более 9 г |
| 16.15 | Адаптер для капнометрии у неинтубированных пациентов | Фиксация датчика СО2: непосредственно у верхних дыхательных путей пациента Определяемые типы дыхания: носовое, ротовое, носо-ротовое |
| 17 | Сердечный выброс (СВ) |  |
| 17.1 | Метод измерения | Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора |
| 17.2 | Измеряемые параметры | СО, температура вводимого раствора (Ti), температура крови (Tb), разность температур Tb (delta Tb) |
| 17.3 | Вычисляемые параметры | CI (сердечный индекс), SV(ударный объем), LVSW (работа левого желудочка), RVSW (работа правого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), EDV (конечный диастолический объем), ESV (конечный систолический объем), EF (фракция изгнания), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI, EDVI, ESVI, EFI |
| 18 | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 18.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом | Расчет использует данные ЭКГ, SpO2, НИАД |
| 18.2 | Измеряемые параметры | Неинвазивный сердечный выброс, Неинвазивный сердечный индекс, Неинвазивный ударный объем, Неинвазивный индекс ударного объема |
| 18.3 | Диапазон измерения: непрерывный сердечный выброс; дискретность измерения непрерывного сердечного выброса; непрерывный сердечный индекс, дискретность измерения непрерывного сердечного индекса; ударный объем дискретность измерения ударного объема индекс ударного объема Дискретность измерения индекса ударного объема | не менее 0,50 л/мин не более 20,00 л/мин не более 0,01 л/мин не менее 0,50 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 не более 0,01 л/мин/м2 не менее 0 мл не более 300 мл не более 1 мл не менее 0 не более 200 мл/м2 не более 1 мл/м2 |
| 18.4 | Погрешность: непрерывный сердечный выброс непрерывный сердечный индекс ударный объем, диапазон индекс ударного объема, диапазон | не более ±5% или 0,1 л/мин (большая из величин) не более ±5% или 0,1 л/мин/м2 (большая из величин) не более ± 5% не более ± 5% |
| 18.5 | Установка верхней и нижней границы тревоги для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса | наличие |
| 18.6 | Диапазон настройки границ тревог для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса: Верхняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Верхняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон | не менее 0,60 л/мин не более 20,00 л/мин не менее 0,50 л/мин не более 19,90 л/мин не менее 0,60 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 Не менее 0,50 л/мин/м2 не более 19,90 л/мин/м2 |
| 18.7 | Калибровка по инвазивному каналу или ввод показателей сердечного выброса с внешнего устройства | наличие |
| 19 | Коммуникационные возможности |  |
| 19.1 | Сетевой интерфейс | Протокол TCP/IP; Разъем RJ-45 |
| 19.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | Поддержка стандарта IEEE 802.11b/g |
| 19.3 | Разъем для флеш-карты | Позволяет использовать флеш-карту для хранения данных |
| 19.4 | ИК-приемник | Обеспечивает взаимодействие с ИК-пультом ДУ |
| 19.5 | Дополнительный видеоинтерфейс | Тип VGA - D-sub 15 |
| 20 | Возможности документации |  |
| 20.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором | Термический принтер |
| 20.2 | Ширина термобумаги | Не менее 50 мм |
| 21 | Питание |  |
| 21.1 | Питание от сети переменного тока | От 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц |
| 21.2 | Тип аккумулятора | Никель-металгидридный |
| 21.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 21.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 22 | Комплект поставки |  |
| 22.1 | Монитор пациента | 6 шт |
| Стандартный комплект принадлежностей |  |  |
| 22.2 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 6 шт |
| 22.3 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 6 шт |
| 22.4 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования, 150 шт/упак), 1 упак | 6 уп. |
| 22.5 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м | 6 шт |
| 22.6 | Датчик пульсоксиметрический (пальцевый с пружинным креплением) | 6 шт |
| 22.7 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 6 шт |
| 22.8 | Манжета взрослая ширина 15см | 6 шт |
| 22.9 | Сетевой шнур | 6 шт |
| 22.10 | Батарея аккумуляторная | 6 шт |
| неоннатальная комплектация |  |  |
| 22.11 | Манжета для новорожденных одноразовая, ширина 3 см, окружность плеча 6-11 см, (упаковка из 10 шт.) | 6 уп. |
| 22.12 | Шланг воздушный для новорожденных, 3.5 м | 6 шт |
| 22.13 | Электроды ЭКГ одноразовые, малые 3x50 шт (150 шт) | 6 уп. |
| 22.14 | Датчик SpO2 для новорожденных(на ножку, до 3 кг) кабель 1,6 м, (5 шт/упак) | 6 уп. |
| 22.15 | Термодатчик дисковидный | 6 шт |
| 22.16 | Датчик температурный эзофагально-ректальный | 6 шт |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| 22.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 6 шт |

Приложение 2.

| № п.п. | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ; Дыхание; SpO2; НИАД; Температура; Неинвазивный сердечный выброс. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс; FiO2; BIS; газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.); спирометрия; капнометрия в боковом потоке; ЭЭГ; ИАД; СО2 в основном потоке. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 3 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |  |
| 3.1 | Элементы управления монитором | сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. |
| 3.2 | Экранный интерфейс пользователя | русифицированное меню и сообщения на экране. |
| 3.3 | Ввод данных о пациенте | с помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. |
| 3.4 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | наличие |
| 3.5 | Программное обеспечение, обеспечивающее мониторинг при помощи подключаемых к монитору датчиков и модулей с автоматическим определением типа подключенного датчика | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ |
| 3.6 | Межкроватное мониторирование | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране |
| 3.7 | Оксикардиореспирограмма | 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране 2. Отображается в отдельном окне обзора |
| 3.8 | Память волновых форм | последние 24 часа |
| 3.9 | Число записываемых кривых | не менее 5 |
| 3.10 | Память эпизодов аритмий (события) | аритмия, сегмент ST |
| 3.11 | Количество файлов записи | не менее 8000 |
| 3.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 3.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 3.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета параметров гемодинамики | HR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI |
| 4 | Дисплей и отображаемые параметры |  |
| 4.1 | Тип дисплея | TFT ЖК цветной, сенсорный |
| 4.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 4.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 4.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) | ЭКГ (до 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД (до 7 кривых одновременно), плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), поток, давление в дыхательных путях, объем |
| 4.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) | ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох, ССО, SVRI, SvO2, Tb, EF, ScvO2,CCI, EDV, SVR, EDVI, PCCO, PCCI |
| 4.6 | Остановка развертки кривых | Функция замораживания кривых |
| 4.7 | Режимы отображения кривых | - Подвижный - Фиксированный |
| 4.8 | Визуальная индикация параметров организма: Индикаторы ЧСС; частоты пульса; дыхания. | наличие наличие наличие |
| 4.9 | Время восстановления после разряда дефибриллятора | Не более 10 с |
| 5 | Звуковые сигналы | наличие |
| 5.1 | Типы звуковых сигналов | Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок |
| 5.2 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6 | Тревоги |  |
| 6.1 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание |
| 6.2 | Типы тревог | Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги |
| 6.3 | Тревоги аритмии | асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии |
| 6.4 | Технические тревоги | Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи |
| 6.5 | Индикация тревог | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги |
| 6.6 | Способность отложить тревогу | Не менее чем на 1, 2, 3 мин или выкл. |
| 6.7 | Способность подавления звукового сигнала тревоги | Не менее чем на 1, 2, или 3 мин |
| 7 | ЭКГ |  |
| 7.1 | Тип кабеля ЭКГ | 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов |
| 7.2 | Снимаемые отведения | 3-х электродный кабель: I, II, III; 6-ти электродный кабель: : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (2 грудных отведения) 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; |
| 7.3 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 7.4 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 7.5 | Режимы фильтрации сигнала | Диагностический фильтр: фильтрация отсутствует, режим для анализа деталей кривых, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,05 до 150 Гц; Мониторный фильтр: фильтр верхних частот и фильтр нижних частот, итоговый сигнал имеет диапазон от 0,3 до 40 Гц; Максимальный фильтр: отсутствует дрейф базовой линии, фильтр шумов и нижних частот, используется при наличии наводок сети или электрохирургического оборудования, итоговый диапазон сигнала от 1 до 18 Гц. |
| 7.6 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 8 | ЧСС |  |
| 8.1 | Метод расчета | Метод скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) |
| 8.2 | Диапазон расчета | 15 – 300 уд./мин (±2 уд./мин) |
| 8.3 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 8.4 | Параметры тревоги | Тахикардия Брадикардия Асистолия |
| 9 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям |  |
| 9.1 | Категории интерпретации | Патологическая ЭКГ; Патологический ритм ЭКГ; Пограничная ЭКГ; Нормальная ЭКГ; Атипичная ЭКГ. |
| 9.2 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 10 | Измерение уровня ST-сегмента |  |
| 10.1 | Число каналов измерения | 3 -электрода: 1 канал; 6-электродов: не менее 8 каналов; 10- электродов: не менее 12 каналов. |
| 10.2 | Диапазон измерений | ±2.5 мВ |
| 10.3 | Число файлов записи | Все эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга |
| 10.4 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Устанавливается пользователем |
| 11 | Дыхание (импедансный метод) |  |
| 11.1 | Метод | Измерение трансторакального импеданса |
| 11.2 | Измерительное отведение | Выбор пользователем: R-F или R-L |
| 11.3 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 11.4 | Защита от дефибрилляции | Защита входа ЭКГ от импульса энергией до 400 Дж (5 кВ), стандарт IEC 60601-2-27 17.101 |
| 11.5 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 11.6 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 11.7 | Настройка длительности интервала апноэ | От 5 до 40 сек с шагом 5 с |
| 12 | Пульсоксиметрия (SpO2) |  |
| 12.1 | Метод измерения | Поглощение света на двух длинах волн |
| 12.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 12.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 12.4 | Точность измерения | Не хуже ±3 % в диапазоне от 70 до 80 %; Не хуже ±2 % в диапазоне от 80 до 100 % |
| 12.5 | Диапазон измерения частоты пульса | От 30 до 300 уд./мин |
| 12.6 | Время отклика | На выбор: низкое, нормальное, высокое |
| 12.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Посредством погружения в жидкие дезинфектанты |
| 12.8 | Конструкция пальцевого датчика SpO2 | Подвижные элементы датчика перемещаются параллельно для максимального совпадения осей эмиттера и детектора излучения |
| 12.9 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 12.10 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 12.11 | Синхрозвук SpO2 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 |
| 13 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |  |
| 13.1 | Метод измерения | Осциллометрический |
| 13.2 | Диапазон измерения | От 0 до 300 мм рт. ст. |
| 13.3 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст.; Не хуже ±4 мм рт.ст. в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. |
| 13.4 | Категория пациентов | Взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты |
| 13.5 | Режим измерения | Ручной, постоянный (не более 15 мин), периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» |
| 13.6 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Измерение начинается по значению времени прохождения пульсовой волны |
| 13.7 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: 100-180 мм рт.ст; Новорожденные 70-120 мм рт.ст. |
| 13.8 | Максимальное давление накачки манжеты | Взрослые/дети: не более 300 мм рт.ст.; Новорожденные: не более 150 мм рт.ст. |
| 13.9 | Отображаемые значения | Систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения |
| 13.10 | Обновление отображаемых данных | С каждым измерением |
| 13.11 | Сигнал окончания измерения | Если настроен, генерируется по окончании измерения |
| 13.12 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 13.13 | Система безопасности при сбое питания | Немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания |
| 14 | Температура |  |
| 14.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 14.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 14.3 | Точность измерения | Не хуже ±0.1 °С (от 25 до 45 °С); Не хуже ±0.2 °С (от 0 до 25 °С) |
| 14.4 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |  |
| 15.1 | Метод измерения | Прямое измерение давления |
| 15.2 | Способ измерения | При помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора |
| 15.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 15.4 | Отображаемые параметры | Систолическое, диастолческое и среднее ИАД; Вариабельность пульсового давления; Вариабельность систолического давления |
| 15.5 | Диапазон измерения давления:. | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 15.6 | Точность измерения | Не более ±1 мм.рт.ст. ± 1разряд. (от -50 мм.рт.ст. до 99 мм.рт.ст.) Не более ±1 % ± 1разряд. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
| 15.7 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 15.8 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 15.9 | Точность измерения частоты пульса | Не хуже ±2 уд./мин |
| 16 | Капнометрия в основном потоке |  |
| 16.1 | Метод измерения | Инфракрасная спектрофотометрия, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора |
| 16.2 | Категория пациентов | Интубированные пациенты; Неинтубированные пациенты |
| 16.3 | Измеряемые параметры | FiСO2, EtCO2 |
| 16.4 | Диапазон измерения | От 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 16.5 | Точность измерения | Не хуже ±3 мм рт.ст. (0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст.); Не хуже ±4 мм рт.ст. (10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст.); Не хуже ± 10% показания (40 < CO2 ≤ 100 мм рт.ст.); |
| 16.6 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 16.7 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 16.8 | Определяемая частота дыхания | От 3 до 150 дых./мин. |
| 16.9 | Установка параметров и границ тревоги | Из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея |
| 16.10 | Интервал тревоги апноэ, настройка | от 5 до 40 с, с шагом 5 с или Выключено |
| 16.11 | Компенсация состава дыхательной смеси | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O концентрация дыхательной смеси задается пользователем |
| 16.12 | Водозащита капнометрического датчика | не хуже IPX7 |
| 16.13 | Масса датчика основного потока | Не более 5 г |
| 16.14 | Адаптер воздушный, для капнометрии | Мертвое пространство: не более 5 мл; Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; Масса воздушного адаптера: не более 9 г |
| 16.15 | Адаптер для капнометрии у неинтубированных пациентов | Фиксация датчика СО2: непосредственно у верхних дыхательных путей пациента Определяемые типы дыхания: носовое, ротовое, носо-ротовое |
| 17 | Сердечный выброс (СВ) |  |
| 17.1 | Метод измерения | Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора |
| 17.2 | Измеряемые параметры | СО, температура вводимого раствора (Ti), температура крови (Tb), разность температур Tb (delta Tb) |
| 17.3 | Вычисляемые параметры | CI (сердечный индекс), SV(ударный объем), LVSW (работа левого желудочка), RVSW (работа правого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление), PVR (легочное сосудистое сопротивление), EDV (конечный диастолический объем), ESV (конечный систолический объем), EF (фракция изгнания), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI, EDVI, ESVI, EFI |
| 18 | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 18.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом | Расчет использует данные ЭКГ, SpO2, НИАД |
| 18.2 | Измеряемые параметры | Неинвазивный сердечный выброс, Неинвазивный сердечный индекс, Неинвазивный ударный объем, Неинвазивный индекс ударного объема |
| 18.3 | Диапазон измерения: непрерывный сердечный выброс; дискретность измерения непрерывного сердечного выброса; непрерывный сердечный индекс, дискретность измерения непрерывного сердечного индекса; ударный объем дискретность измерения ударного объема индекс ударного объема Дискретность измерения индекса ударного объема | не менее 0,50 л/мин не более 20,00 л/мин не более 0,01 л/мин не менее 0,50 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 не более 0,01 л/мин/м2 не менее 0 мл не более 300 мл не более 1 мл не менее 0 не более 200 мл/м2 не более 1 мл/м2 |
| 18.4 | Погрешность: непрерывный сердечный выброс непрерывный сердечный индекс ударный объем, диапазон индекс ударного объема, диапазон | не более ±5% или 0,1 л/мин (большая из величин) не более ±5% или 0,1 л/мин/м2 (большая из величин) не более ± 5% не более ± 5% |
| 18.5 | Установка верхней и нижней границы тревоги для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса | наличие |
| 18.6 | Диапазон настройки границ тревог для непрерывного сердечного выброса и непрерывного сердечного индекса: Верхняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного выброса, диапазон Верхняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон Нижняя граница непрерывного сердечного индекса, диапазон | не менее 0,60 л/мин не более 20,00 л/мин не менее 0,50 л/мин не более 19,90 л/мин не менее 0,60 л/мин/м2 не более 20,00 л/мин/м2 Не менее 0,50 л/мин/м2 не более 19,90 л/мин/м2 |
| 18.7 | Калибровка по инвазивному каналу или ввод показателей сердечного выброса с внешнего устройства | наличие |
| 19 | Коммуникационные возможности |  |
| 19.1 | Сетевой интерфейс | Протокол TCP/IP; Разъем RJ-45 |
| 19.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | Поддержка стандарта IEEE 802.11b/g |
| 19.3 | Разъем для флеш-карты | Позволяет использовать флеш-карту для хранения данных |
| 19.4 | ИК-приемник | Обеспечивает взаимодействие с ИК-пультом ДУ |
| 19.5 | Дополнительный видеоинтерфейс | Тип VGA - D-sub 15 |
| 20 | Возможности документации |  |
| 20.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором | Термический принтер |
| 20.2 | Ширина термобумаги | Не менее 50 мм |
| 21 | Питание |  |
| 21.1 | Питание от сети переменного тока | От 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц |
| 21.2 | Тип аккумулятора | Никель-металгидридный |
| 21.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 21.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 22 | Комплект поставки |  |
| 22.1 | Монитор пациента | 4 шт |
| Стандартный комплект принадлежностей |  |  |
| 22.2 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 4 шт |
| 22.3 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 4 шт |
| 22.4 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования, 150 шт/упак), 1 упак | 4 уп. |
| 22.5 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м | 4 шт |
| 22.6 | Датчик пульсоксиметрический (пальцевый с пружинным креплением) | 4 шт |
| 22.7 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 4 шт |
| 22.8 | Манжета взрослая ширина 15см | 4 шт |
| 22.9 | Сетевой шнур | 4 шт |
| 22.10 | Батарея аккумуляторная | 4 шт |
| Дополнительные принадлежности |  |  |
| 22.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 4 шт |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 30 календарных дней с момента заключения договора

5. Начальная (максимальная) цена договора:   3 384 376,00 (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:  Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в

эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

Заседание Закупочной комиссии проводится 13 апреля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии была представлена поданная заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «Ангарская Медицинская Компания» г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.55 |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх.№ 147 от 09.04.2015 г. 13 ч. 17 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленную заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Ангарская Медицинская Компания» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 147 от 09.04.2015 г. 13 ч. 17 мин. |
| Место нахождения | 664003, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.55 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3801105392 ОГРН 1093801005363 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, признанным участником конкурса - ООО «Ангарская Медицинская Компания» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе:   3 334 376,00 (Три миллиона триста тридцать четыре тысячи триста семьдесят шесть) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7  Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | __________________ | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Юлия Владимировна Черепанова | ________________ | Юрист отдела по обеспечению государственного заказа |
| Евгений Родионович Саратов | _________________ | Начальник технического отдела |
| Сергей Викторович Витенко | _________________ | Инженер по ремонту технического отдела |