УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме № 3-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку переносной ультразвуковой системы экспертного класса

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| №/№ | Наименование товара | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переносная ультразвуковая система экспертного класса | Приложение №1 | комплект | 1 |

Приложение № 1

| № пп | Название/параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Полностью цифровая переносная многоцелевая ультразвуковая система в конструктивном исполнении, обеспечивающем эксплуатацию при неблагоприятных условиях внешней среды | Наличие |
| 2 | Области применения: |  |
| 2.1 | Общая визуализация | Наличие |
| 2.2 | Абдоминальные исследования | Наличие |
| 2.3 | Поверхностные органы и структуры | Наличие |
| 2.4 | Акушерство/гинекология | Наличие |
| 2.5 | Педиатрия | Наличие |
| 2.6 | Урология | Наличие |
| 2.7 | Сосудистые исследования, в том числе, транскраниальные, включая трансорбитальные | Наличие |
| 2.8 | Эхокардиография взрослая и детская: | Наличие |
| 2.9 | • Трансторакальные исследования | Наличие |
| 2.10 | • Транспищеводные исследования | Наличие |
| 2.11 | Нейросонография | Наличие |
| 2.12 | Костно-мышечная система | Наличие |
| 2.13 | Малоинвазивные вмешательства | Наличие |
| 2.14 | Интраоперационные исследования | Наличие |
| 2.15 | Неотложная медицина (оценка критических состояний) | Наличие |
| 2.16 | Регионарная анестезия | Наличие |
| 2.17 | Пункция и катетеризация центральных и периферических сосудов | Наличие |
| 2.18 | Контрастные исследования в кардиологии | Наличие |
| 2.19 | Проведение исследований в офтальмологии | Наличие |
| 3 | Пакеты клинических программ, включая специфические измерения и расчёты |  |
| 3.1 | Исследование органов брюшной полости, почек, предстательной железы | Наличие |
| 3.2 | Исследование поверхностно-расположенных органов и структур | Наличие |
| 3.3 | Исследование костно-мышечной системы, | Наличие |
| 3.4 | Трансторакальная эхокардиография | Наличие |
| 3.5 | Транспищеводная эхокардиография | Наличие |
| 3.6 | Исследования в неотложной медицине | Наличие |
| 3.7 | Автоматический расчет сердечного выброса в реальном времени позволяющий унифицировать процедуру оценки и мониторинг критических состояний | Наличие |
| 3.8 | Исследование сосудов (в т.ч. транскраниальных) | Наличие |
| 3.9 | Исследование в акушерстве гинекологии | Наличие |
| 3.10 | Применение для регионарной анестезии | Наличие |
| 3.11 | Применение для сосудистого доступа | Наличие |
| 3.12 | Опция программного обеспечения для ультразвуковой навигации, улучшения визуализации игл при выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов. | Наличие |
| 4 | Режимы сканирования |  |
| 4.1 | В-режим | Наличие |
| 4.2 | Автоматическая оптимизация B-изображений | Наличие |
| 4.3 | В+B режим | Наличие |
| 4.4 | В+M режим | Наличие |
| 4.5 | M-режим | Наличие |
| 4.6 | Цветовое допплеровское картирование скорости (CF) Энергетическое допплеровское картирование(PD) | Наличие |
| 4.7 | Спектральный допплер | Наличие |
| 4.8 | Импульсноволновой допплер (PW) | Наличие |
| 4.9 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра | Наличие |
| 4.10 | Непрерывноволновой допплер (CW) | Наличие |
| 4.11 | Тканевый допплер (TD) | Наличие |
| 4.12 | Тканевая гармоника (THI) | Наличие |
| 5 | 5. Основной блок |  |
| 5.1 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| 5.2 | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |
| 5.3 | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу | Наличие |
| 5.4 | Диапазон частот | минимальное значение не более 1, максимальное значение не менее 15 МГц |
| 5.6 | Динамический диапазон | не менее 165 дБ |
| 5.7 | Глубина визуализации | не менее 35 см |
| 5.8 | Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных, фазированных и линейных датчиков (в комбинации с режимами тканевой гармоники, допплеровскими режимами и исследований с контрастными веществами) | Наличие |
| 5.9 | Расширение зоны обзора на малых глубинах на фазированных датчиках | Наличие |
| 5.10 | Адаптивный алгоритм удаления артефактов | Наличие |
| 5.11 | Характеристики монитора: |  |
| 5.12 | Жидкокристаллический монитор | Наличие |
| 5.13 | Диагональ | не менее 31 см |
| 5.14 | Размер УЗ-изображения по диагонали | не менее 22 см |
| 5.15 | Разрешение монитора, | не менее 800х600 пикселей |
| 5.16 | Съёмная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 5.17 | Время работы от встроенной аккумуляторной батареи | не менее 2 час |
| 5.18 | Саморазряд аккумуляторной батареи (при соблюдении условий хранения) | не менее 60 дней |
| 5.19 | Время полной "холодной" загрузки аппарата после включения (отключения аккумуляторной батареи) | не более 20 сек |
| 5.20 | Вес системного блока c аккумулятором, , | не более 3,9 кг |
| 5.21 | Габариты ( Д x Ш x В) | не более 33 х 32 х 7 см |
| 6 | Архивация изображений |  |
| 6.1 | Хранение изображений в оперативной памяти | не менее 30000 шт. |
| 6.2 | Объём встроенной оперативной памяти для записи изображений и видео | не менее 8 Гб |
| 6.3 | Экспорт изображений в формате DICOM во внешний архив | Наличие |
| 6.4 | Экспорт изображений в формате персонального компьютера (JPG, AVI) | Наличие |
| 6.5 | Передача записи изображений и видео с помощью USB-памяти на ПК в стандартных форматах JPEG и MOV/AVI | Наличие |
| 7 | Подключение периферического оборудования |  |
| 7.1 | Количество USB 2.0 портов | не менее 2 шт. |
| 7.2 | Порт S-Video для вывода изображения на дополнительный монитор | Наличие |
| 7.3 | Порт DVI для вывода изображений на дополнительный монитор | Наличие |
| 7.4 | Композитный видео выход для вывода изображения на дополнительный монитор | Наличие |
| 7.5 | Аудиовыход для передачи звука на дополнительный внешний источник звука | Наличие |
| 7.6 | Подключение к сети ETHERNET | Наличие |
| 7.7 | Совместимость с DICOM 3.0 | Наличие |
| 7.8 | Проводная передача данных DICOM 3.0 | Наличие |
| 7.9 | Беспроводная передача данных DICOM 3.0 | Наличие |
| 7.10 | Опция подключения ч/б термовидеопринтер | Наличие |
| 8 | Характеристика поддерживаемых датчиков |  |
| 8.1 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований, скелетно-мышечной системы, педиатрии, визуализации нервов | Наличие |
| 8.2 | Диапазон частот | минимальное значение не более 2 максимальное значение не менее 5 МГц |
| 8.3 | Радиус кривизны | не менее 60 мм |
| 8.4 | Глубина визуализации | не менее 30 см |
| 8.5 | Линейный датчик высокой плотности для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии, сосудистого доступа | Наличие |
| 8.6 | Диапазон частот | минимальное значение не более 6 максимальное значение не менее 13 МГц |
| 8.7 | Апертура | не менее 38 мм |
| 8.8 | Глубина визуализации | не менее 6 см |
| 8.9 | Секторный фазированный датчик для кардиологиических, транскраниальных, в том числе, трансорбитальных, абдоминальных, акушерско-гинекологических исследований | Наличие |
| 8.10 | Диапазон частот | минимальное значение не более 1 максимальное значение не менее 5 МГц |
| 8.11 | Угол сканирования | не менее 90 град |
| 8.12 | Глубина визуализации | не менее 35 см |
| 8.13 | Транспищеводный секторный фазированный мультиплановый датчик для кардиологиических исследований взрослых | Наличие |
| 8.14 | Диапазон частот | минимальное значение не более 3 максимальное значение не менее 8 МГц |
| 8.15 | Угол сканирования | не менее 90 град |
| 8.16 | Угол обзора, | не менее 360 град |
| 8.17 | Глубина визуализации | не менее 18 см |
| 8.18 | Дезинфекция датчиков погружением до разъема в дезинфицирующие растворы | Наличие |
| 9 | Дополнительные принадлежности |  |
| 9.1 | Опция подключения трэкбола USB | Наличие |
| 9.2 | Опция подключения мыши USB | Наличие |
| 9.3 | Опция подключения клавиатура USB | Наличие |
| 10 | Дополнительные технические требования |  |
| 10.1 | Сохраняет работоспособность при падении системного блока и датчиков на твердые поверхности с высоты 90 см (позволяет обеспечить бесперебойную работу системного блока даже в случае случайного падения в процессе оказания медицинской помощи, обеспечивает возможность долгого срока службы, cнижает расходы на сервисное обслуживание либо приобретение нового оборудования) | Наличие |
| 10.2 | Бесштырьковые разъёмы датчиков, обеспечивают долгий срок службы и высокую надежность контакта датчика с системным блоком, расположение с нижней стороны аппарата для повышения брызгозащищенности. | Наличие |
| 10.3 | Брызгозащитная панель управления – герметичная клавиатура, сенсорная панель, отсутствие трекбола. Обеспечивает бесперебойную работу в случае попадания жидкости на поверхность системного блока в процессе оказания медицинской помощи | Наличие |
| 10.4 | Дезинфекция всей плоскости аппарата, включая клавиатуру, экран, сенсорную панель, дезинфекционным раствором с содержанием этанола не менее 80% для обеспечения эксплуатации аппарата в стерильных условиях операционной комнаты | Наличие |
| 10.5 | Управляющее программное обеспечение, включая операционную систему, не использующее в своей структуре элементы Windows, Unix, для повышения защищенности от заражения вирусами | Наличие |
| 10.6 | Управление биопсией | Наличие |
| 10.7 | автоматическое определение подключенного биопсийного адаптера | Наличие |
| 10.8 | Сумка для транспортировки | Наличие |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2015 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Участник Закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществление блокирования операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного документацией и извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть написана на русском языке, заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к настоящей документации.

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все иные документы, подаваемые участником закупки, так же должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 1), в обязательном порядке следует указывать:

-согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «Наличие функции и/или величина параметра» указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования, ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) поставки, ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала: в течение 70 календарных дней с момента заключения договора.

Условия поставки оборудования:

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

- Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № | Наименование товара | Количество | Поставщик 1 (вх. №2288 от 23.03.2016 г.) |  | Поставщик 2 (вх. №2289 от 23.03.2016 г.) |  | Поставщик 3 (вх. №2290 от 23.03.2016 г ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. |
|  | Переносная ультразвуковая система экспертного класса | 1 | 3980000,00 | 3980000,00 | 4235000,00 | 4235000,00 | 4180000,00 | 4180000,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 3 980 000,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставки и  ввода в эксплуатацию оборудования в течение двух лет в следующем порядке.

Первый платеж  в размере 1 990 000,00 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей производится в течение 120 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2016 года; остальная сумма оплачивается до 31 декабря 2017 г.

7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места передачи Заказчику,  проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме  25.03.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  15.04.2016 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме после начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме должен быть написан  на русском языке.

Доступ к возможности запроса о разъяснении аукционной документации закрывается оператором электронной торговой площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.

При поступлении запроса о разъяснении оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

9. сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1. Сведения об участнике закупки, оформленные по форме №1, являющейся приложением к настоящей документации.

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Копии документов, удостоверяющих качество товара (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение и т.д.)

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 15.04.2016 г. в 06:00 ч (время московское) осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

- условия допуска к участию в закупке:

Закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, подавших заявки.

Участнику закупки будет отказано в допуске в случаях:

1) непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным настоящей документацией;

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложениям участников закупки, установленным настоящей документацией, в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено настоящей документацией.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Отстранение участника закупки от участия в открытом аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии):

Торговая сессия проводится 18.04.2016 г. в 05 ч. 00 мин. (время московское).

Подача предложений о цене в ходе торговой сессии при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

1) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

2)в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие отклонены;

3) в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан только один Участник;

4) аукцион отменен Заказчиком.

В торговой сессии имеют право принимать участие только Участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом.

С момента начала торговой сессии у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.

При проведении торговой сессии Участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу – от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Оператор электронной торговой площадки размещает лучшие предложения о цене каждого Участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, торговая сессия автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

В ходе проведения торговой сессии Оператор электронной торговой площадки автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

1) предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;

2) представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

3) представленное предложение о цене ниже начальной цены договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении продажи;

4) представленное предложение о цене равно нулю;

5) представленное предложение о цене не соответствует шагу торгов;

6) представленное Участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким Участником;

7) представленное Участником предложение о цене при проведении закупки меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене;

8) представленное Участником предложение о цене при проведении продажи больше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры закупки вправе подать предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры продажи вправе подать предложение о цене, которое будет выше его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

В ходе торговой сессии время и последовательность регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени электронной торговой площадки по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

В ходе торговой сессии время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:

время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с момента начала торговой сессии;

в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение о цене, торговая сессия автоматически, при помощи программных и технических средств  завершается.

Оператор публикует журнал хода торгов, где указывает лучшие предложения о цене, поданные участниками в ходе торговой сессии.

Победителем аукциона при проведении закупки признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона на закупку цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

Победитель аукциона определяется Оператором электронной торговой площадки с помощью программных и технических средств.

В течение следующего рабочего дня после формирования журнала хода торгов Оператор электронной торговой площадки прекращает блокирование денежных средств Участника аукциона, допущенного к участию, но не сделавшего предложения о цене во время торговой сессии при проведении аукциона в размере депозита, и в размере обеспечения, в случае, если требование о наличии обеспечения установлено в извещении, документации о закупке.

По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено

16. Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

17. Прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме или отказаться от его проведения в любое время до определения победителя. Каждый участник закупки должен самостоятельно отслеживать размещение таких изменений.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в  нем и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., положениями  Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентом электронной торговой площадки.

17. приложения:

Приложение №1 – форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Приложение № 2 – проект договора

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку __________________________ № ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить оборудование в полном объеме в соответствии с требованиями аукционной документации.

3. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Страна изготовления, фирма производителя | Каталожный номер/ модель | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

4. Цена договора включает: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

6.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме  __________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

на поставку переносной ультразвуковой системы экспертного класса.

г. Иркутск                                                                                          "_____"_____________ 201__ г.

, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице   _____________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого аукциона в электронной форме (протокол от                 года №                ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять  переносную ультразвуковую систему экспертного класса (далее - оборудование), указанное в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию оборудования и обучения персонала: в течение 70 (семьдесят)  календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Условия поставки оборудования: Поставка, отгрузка, ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

1.4. Место поставки оборудования: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

1.5. Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию, а именно ____________________ (указывается конкретный срок).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

2.2.2. осуществить демонтаж и монтаж оборудования,  настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

2.2.3. руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятий, мероприятия по технике безопасности.

2.2.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.5. своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.6. обеспечивать соответствие поставляемого Оборудования требованиям государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

2.2.7. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Оборудования и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.2.8. гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям к  качественным характеристикам, установленным  Законодательством Российской Федерации при его использовании и хранении, и нести все расходы по замене дефектного оборудования, выявленного Заказчиком;

2.2.9. отгружать оборудование своими силами и за счет собственных средств.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Поставка Оборудования осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Поставщик  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом  Заказчика по  телефону (3952) 46-53-30, факсу (3952) 46-53-42 с указанием времени поставки Оборудования.

3.3. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема - передачи Оборудования, и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Передача Оборудования представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей межотраслевой универсальной формы № М-2, выданной Заказчиком, а также документа, удостоверяющего личность.

3.4. Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи указываются в товаросопроводительных документах на Оборудование.

3.5. С момента подписания акта приема - передачи и акта ввода в эксплуатацию Оборудования к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Оборудования.

3.6. Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

3.7. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

3.8. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущено не ранее 2014 года.

3.9. При завершении поставки оборудования Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- накладные;

- счет-фактуры/счета;

- акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию указанные в приложении № 2, № 3 , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае ненадлежащего оформления документации по исполнению договора Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

3.10. Приём Заказчиком  Оборудования по количеству осуществляется в момент его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспеченность сохранности Оборудования при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т.п.) Получатель производит приемку Оборудования по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.11.  Приём Заказчиком  Оборудования по качеству осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. Получатель производит приемку Оборудования по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.12. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования приемка забракованного (некачественного) Оборудования  производится с участием представителя Поставщика. Заказчик обязан сохранить забракованное (некачественное) Оборудование, для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанное Оборудование, принятое Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

3.13. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. В случае несоответствия поставленного Оборудования требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Оборудования, Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.15. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обнаружения несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования.

3.16. Претензии по качеству поставляемого оборудования принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока, установленного на оборудование, при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

3.17. Претензии по качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение  всего гарантийного срока, установленного на оборудование, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

3.18. Претензия  Поставщику может быть вручена лично его представителю или направлена по почте (в том числе по электронной почте либо по факсу).

3.19. По итогам приемки оборудования при наличии документов, указанных в пп. 3.9., 2.2.6.  Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик оборудования  Заказчик подписывает акт-приема передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет                                рублей.

4.1.1. Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места передачи Заказчику,  проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата производится по факту поставки и  ввода в эксплуатацию оборудования в течение двух лет в следующем порядке.

Первый платеж  в размере 1 990 000,00 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей производится в течение 120 банковских дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию (Приложение №2 к Договору), при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2016 года; остальная сумма оплачивается до 31 декабря 2017 г.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Поставщиком за нарушение сроков поставки оборудования, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

7.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-поставка оборудования, не соответствующего условиям Договора;

-просрочка исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

7.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки оборудования на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

9.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

9.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение №1 «Спецификация на поставляемое оборудование».

11.2. Приложение №2 «Акт  ввода в эксплуатацию».

11.3. Приложение №3 «Акт приема-предачи».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / М.П. | Наименование: Адрес; Телефон; E-mail ИНН: КПП: Банк: БИК р/сч.: Обязательно указать: ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе: _______________ / ________________/ М.П. |

Приложение №1

к  Договору

№          от «_____» _____________ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименоване товара | Фирма-производитель, страна изготовления | Функциональные, технические характеристики (потребительские свойства) | Год изготовления | Единица измерения | Количе ство | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма прописью:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/П.Е.Дудин/ М.П. | ________________/_________________/ М.П. |

Приложение 2

к Договору

№             от  «_____»  ____________2016  г.

Акт ввода в эксплуатацию

г. Иркутск

“____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители

Получателя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

Поставщика (завода изготовителя)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):

________________________________________№                     от       “      ”                 20    г.

1.Наименование оборудования_________________________________________________

Марка (модель, тип) __________________________________________________________

Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.

Предприятие – изготовитель___________________________________________________

Фирма-поставщик____________________________________________________________

(Почтовый адрес, телефон, факс)

____________________________________________________________________________

2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20   г.

3. Работы по вводу в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20    г.   по

“______” ______________ 20   г. предприятием (далее - Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)

Получатель                                                                                                                 Поставщик

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дефекты___________________________________________________________устранены

Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________

5.Оборудование______________________________________________________________________     соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________

____________________________________________________________________________

7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проведен.

8.Заключение комиссии _______________________________________________________

9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________

Подписи членов комиссии:

Получатель                                                                                                                 Поставщик

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение 3

к Договору

№             от  «_____»  ____________2016  г.

Акт приема-передачи №___________

г. Иркутск                                                                                                       “____”____________20__г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ____________________________№___________от «______»________________20   г.

Стоимость передаваемого оборудования

____________________________________________________________________________

Поставщик передает, а  получатель принимает  следующее оборудование:

наименование _______________________________________________________________

модель _____________________________________________________________________

производитель_______________________________________________________________

серийный номер ______________________год выпуска “_____ ”________________г.

комплектация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 5 | Гарантийный талон |  |  |
| 6 | Эксплуатационная документация: Паспорт Формуляр Руководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

Передаваемое оборудование осмотрено

____________________________________________________________________________

ФИО, должность  подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:

1. претензий по внешнему виду. Комплектации, передаваемым документам нет

Подпись: ______________

2.Имеются замечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

Подпись Получателя______________________________

Подпись Поставщика_____________________________

ПОЛУЧИЛ:                                                                      ПЕРЕДАЛ:

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

М.П.                                                                           М.П.

.